R40型便携式气体检测报警仪

产品使用说明书

感谢您购买本公司产品，使用产品前请阅读使用说明书。

济南瑞安电子有限公司

本公司保留改进产品和修改说明书而不预先通知的权利。

本说明书中的图片仅用于功能说明。若与实物不符，请以实物为准。

感谢您购买本公司产品，使用产品前请阅读使用说明书!

本说明书的内容及本产品的规格如有变更，恕不另行通知!

为保护环境，产品报废后请交给有资质的单位处理!

目  录

- 1. 产品概述：	1

- 2. 产品特点:	1

- 3. 部件说明：	2

- 4. 显示屏幕说明：	4

- 5. 按键说明：	5

- 6. 操作说明：	6

- 7. 校准说明：	15

- 8. 状态说明：	16

- 9. 参数说明：	17

- 10. 气体说明：	18

- 11. 外形尺寸：	19

- 12. 充电说明：	20

- 13. 注意事项：	21

- 14. 有限责任制:	22

- 产品概述：

R40型便携式气体检测报警仪是一种可充电型连续检测4种气体浓度，适用于防爆场所要求的本质安全型设备，可直观显示出现场气体浓度，操作方便，待机时间长。

本说明书按照标配的四合一手持仪进行图示与操作，操作与显示有可能与实际的配置有所不同。

本产品的设计、制造及检验均遵循以下国家标准、规程：

GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

- 产品特点:

- 防震外壳坚固耐用，适用于恶劣的环境下使用

- 采用高速CPU处理，自动故障识别，自动报警，高浓度超限自动保护

- 采用LCD显示，全中文菜单操作，可连续实时地显示气体浓度和对应的状态

- 采用高性能可充电锂电池，具有充电保护和低压保护功能

- 仪器内置震动警报器，适合于高噪音的环境下使用

- 可通过手机端或电脑端进行参数配置，灵敏度校准

- 具有数据记录功能，最大记录4000条数据，可通过手机端或电脑端配置软件导出对数据进行分析(数据存储满后不再存储数据，可通过配置软件清除数据记录)

- 部件说明：

表3-1 部件说明表

| 图 片 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 液晶显示屏 |
|  | 2 | 蜂鸣器 |
|  | 3 | 指示灯 |
|  | 4 | 按键 |
|  | 5 | 传感器 |
|  | 6 | 充电接口 |
|  | 7 | 鳄鱼夹 |
|  | 8 | 铭牌 |

表3-2 部件说明表

| 图 片 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 上壳 |
|  | 2 | 线路板 |
|  | 3 | 电池 |
|  | 4 | 底壳 |
|  | 5 | 标气罩 |
|  | 6 | 传感器座 |

表4-1 显示屏幕说明表

显示屏幕说明：

- 按键说明：

表5-1 按键说明表

| 按键 | 描述 |
| --- | --- |
| ◎ | - 仪器开机 - 仪器关机 - 进入配置模式 - 发生报警后消音 - 界面选择 - 打开LCD背光 |

- 操作说明：

- 开机

- 按下按键“◎”3s，蜂鸣器振动器自检，屏幕依次显示“版本号”→ “传感器低报”→ “传感器高报”→ “传感器量程”→ “标定时间”→ “当前时间”→“选择进入界面” →“系统预热”→ 10s后进入正常监控状态（图1-图11）。

- 关机

- 正常监控状态下长按按键2s提示关机倒计时，5s后自动关机(关机倒计时中需要一直按住按键)。

- 仪器校准

仪器可通过以下两种方式校准

- 1.通过手机APP进行校准：

- 使用手机或平板扫描二维码             下载“四合一手持仪”APP

- 长按开机键开机，按两次按键选择进入蓝牙监视界面，如下图所示；用“四合一手持仪”软件的“查找蓝牙设备”功能搜索需要配置的手持仪。

图6-1 显示界面图

- 扫描完成后进行蓝牙配对，配对成功手持仪显示界面的蓝牙连接标识会停止闪烁。如下图所示 。

图6-2 显示界面图 蓝牙连接标识

- 蓝牙配对完成后，会显示已选择设备编号及连接成功的弹窗，如下图所示，默认均为CO，此时需要点击读取，待界面显示气体与实际手持仪显示气体一致后，点击停止读取。

图6-3 显示界面图

（4）点击对应气体的设置键，进入参数设置界面（气体参数出厂已设定），点击气体标定键进入气体标定界面，修改跨度值。设置跨度值后可以将检测报警仪置于洁净空气中进行零点标定（氧气除外，氧气应通入纯度为99.99%的N2进行零点标定）。点击标定开始键，确认显示的提示信息；将标准气体以500ml/min的流量输送到检测报警仪的采样部位持续1min后（连接方式见产品标定示意图），点击下图中的结束标定键此时会有标定成功弹窗，则标定成功。点击读取标定时间，可显示产品最近一次的标定时间。

图6-4 显示界面图

# 2.通过手持仪本身进行校准：

正常监控状态下，长按按键15s进入标定界面，具体操作参照手持仪液晶显示提示进行操作(图12-图16)

注: 1 .校准完成后如果需要校准其他传感器，长按按键15s后重复进入标定界面。

2. 校准完成后提示校准失败，且通入的气体与浓度与提示的相同，一般原因为传感器灵敏度太低，建议返厂更换传感器。

表7-1 校准说明表

校准说明：

| 图 片 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  | ① | 气瓶与减压阀 |
|  | ② | 标气管 |
|  | ③ | 标气罩 |
|  | 说明：气体校准时，请将标气罩按照图示卡在仪器上。 |  |

- 状态说明：

- 气体浓度值下显示，蜂鸣器响，代表检测出气体泄漏，可按下按键消音。

- 进入蓝牙监视界面后，LCD左上角闪烁，代表手持仪未与设备连接；LCD左上角常亮，代表手持仪已经与设备连接。

- LCD右上角显示，且蜂鸣器每隔1min发出滴滴声，代表电池欠压，需要及时充电。

- 参数说明：

- 充电电压：DC5V

- 检测原理：催化燃烧式、电化学式

- 校准方式：自动校零、校准传感器

- 显示方式：LCD液晶显示

- 报警方式：声报警：蜂鸣器发出间歇的“嘀-嘀-嘀”声

- 光报警：广视角灯循环点亮

- 振动报警：内置振动器，适用于非常嘈杂的环境中

- 报警音量：声音强度≥75dB

- 自    检：每次启动时自检

- 背    光：在静默模式下无背光；按下“◎”键，可以使背光重新启动30s

- 外形尺寸：130mm×81mm×37mm

- 防爆等级：Ex db ib ⅡB T4 Gb

- 产品特点：LCD液晶显示，全中文菜单操作；能同时对四种气体检测；广视角报警；特殊的外壳材质  具有防滑作用；不锈钢鳄鱼夹方便操作人员随身携带

表10-1 气体说明表

气体说明：

外形尺寸：

表11-1 外形尺寸表

产品尺寸：130mm×81mm×37mm； 标气罩：Φ47mm

充电说明：

表12-1 充电说明表

| - 当屏幕显示“”图标、蜂鸣器每间歇60s发出“嘀-嘀”报警时，应及时充电； - 请选用本公司配带的充电器进行充电； - 请关机充电。 |  |
| --- | --- |

- 注意事项：

- 报警仪保存期一年，超出保存期，需返厂标定校准测试。

- 检测机构检测前，应先开机老化2h以上，再进行测试。

- 为确保检测报警仪性能的准确性，在使用期限内，每年应定期校准测试

- 为了延长电池的使用寿命，当不使用仪器时，请将仪器关机。

- 充电时，请选用本公司配带的充电器。

- 请不要试图更换传感器，这样会导致保修失效。

- 避免使用高浓度气体冲击，这样可能会损害传感器。

- 如果您怀疑任何故障或有任何技术问题，请联系我们。

- 有限责任制:

- 仪器自购买之日起质保一年（不可抗拒力和人为因素除外）

- 我公司有权要求客户提供购买凭证，如原始发票、销售契约或装箱单，以确定产品在质保期内。

- 本保修不包括：

- 定期更换的零部件；

- 使用过程中产品的正常磨损和撕裂；

- 仪器被误用，改装，或因意外或异常操作损坏。

济南瑞安电子有限公司

地址:山东省济南市高新区明胥街78号    邮编:250209

服务热线: 400-658-5060  电话:0531-80972672

出版日期：2025年04月

为保护环境，产品报废后请交给有资质的单位处理

LYS.1451

邮箱:jnrean@ruiandianzi.com

网址: www.ruiandianzi.com

成品尺寸：140mm(W)x100mm(H)